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1. Общая часть
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ
Инклинометр трехосевой предназначен для для автономных измерений величины угла наклона и угловых деформаций строительных конструкций относительно первоначально заданного положения, накопления полученной информации во внутренней энергонезависимой памяти и передачи данных на сервер по спутниковой связи Iridium.
Опросный лист является заданием на поставку оборудования на площадку строительства.

1.2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РГТ-ИНК-04
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Таблица 1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛ1

	2. Средняя наработка до отказа, ч, не менее
	85 000

	3. Средний срок службы, лет, не менее
	12

	ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	1. Температура эксплуатации, °С
	минус 60...плюс 85

	2. Относительная влажность окружающего воздуха при 25 °С, %
	100

	3. Диапазон измерений угла наклона, °
	От -90° до +90°
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	1. Требования к изготовлению
	Полной заводской готовности

	2. Конструктивные характеристики:
	(Расход массы материалов дан на одно изделие)

	- материал корпуса
	Металл

	- габаритные размеры (ДхШхВ, без учёта высоты антенны), мм
	81×105×98

	- способ монтажа
	Монтируется вертикально или горизонтально на ровную монтажную площадку строительной конструкции. Крепление при помощи болтов и гаек, либо шпилек

	- тип элемента питания
	Li-SOCl2

	- ёмкость батареи, мА*ч
	15 х 2 600 (литий-тионилхлорид)

	- номинальное напряжение питания постоянного тока, В
	3,6

	- средний срок службы элементов питания
	Не менее 5 лет при условии периодичности замеров не чаще 1 раза в сутки

	- настройка программы считывания данных 
	Да

	- автоматическое сохранение результатов измерения во внутренней энергонезависимой памяти
	Да

	- объём памяти, кол-во записей (измерений), не менее
	45 000

	- технология беспроводной передачи данных
	Спутниковая связь Iridium

	- наличие выносной приёмо-передающей антенны
	Да

	- коэффициент усиления антенны, дБи, не менее
	3

	- интерфейс передачи данных на ПК
	USB

	- степень защиты от воздействия пыли и воды
	IP68

	- взрывозащищённое исполнение
	Да

	ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

	1. Межповерочный интервал, лет, не менее
	1

	2. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений отклонения углов от первоначального положения
	± (0,045°+0,045×φ)
где φ – измеренное значение угла наклона

	3. Собственный дрейф «нуля» за 100 часов, относительно диапазона измерений угла наклона при нормальных условиях, не более
	±0,045°

	4. Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры на 10°С, не более
	±0,05°

	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

	1. Требования к проведению приёмочных испытаний
	1. Приёмо-сдаточные испытания должны быть проведены на заводе-изготовителе по техническим условиям или программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.
2. Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, комплектующих производится заводом-изготовителем в процессе производства в установленном порядке и по действующей нормативно-технической документации

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЁЖНОСТИ

	1. Требования к показателям надёжности и безопасности
	Показатели надёжности и безопасности устройства необходимо обеспечить на этапе проектирования правильным выбором материалов для основных узлов и деталей/изделий, отвечающих требо-ваниям условий эксплуатации настоящего опросного листа; использованием узлов и деталей, апробированных в условиях эксплуатации или прошедших отработку в составе макетов и опытных образцов.

	2. Требования к гарантийным обязательствам
	1. Завод-изготовитель должен гарантировать выполнение:
  - требований настоящего ОЛ;
  - требований действующих государственных стандартов, руководящих документов, постановлений правительства РФ, строительных норм и правил, указанных в настоящем ОЛ.
2. Гарантия 24 мес. с даты поставки.
3. При обнаружении в гарантийный срок эксплуатации дефектов, вызванных некачественным изготовлением и подтвержденных актом установленной формы со стороны Заказчика, поставщик должен устранить дефекты или заменить устройство/элемент конструкции.

	ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

	1. Состав маркировки
	1. Наименование завода-изготовителя.
2. Наименование и обозначение. 
3. Заводской номер.
4. Маркировка взрывозащиты.

	2. Способ выполнения маркировки
	В заводских условиях способом, обеспечивающим ее сохранность в течение всего срока эксплуатации.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

	1. Изготовление и поставка
	Поставляемое устройство должно поставляться новым и не должно эксплуатироваться ранее.

	[bookmark: _Toc417657968]ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

	1. Вид поставки
	Комплектная

	- Инклинометр заводского изготовления, шт.
	1

	- Антенна приёмо-передающая, шт.
	1

	- Соединительный кабель для подключения к ПК, шт.
	1

	- USB флеш-накопитель, шт.
	1

	- Программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных, полученных от устройства, копия ПО
	1

	- Эксплуатационная документация, компл.
	1

	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

	1. Эксплуатационная документация
	1. Паспорт на изделие.
2. Инструкция (руководство) по техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу (на русском языке).

	2. Разрешительная документация
	1. Свидетельство о первичной поверке, выданное аккредитованной на право проведения поверки организацией.
2. Копия сертификата об утверждении типа средств измерений, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии с описанием типа средств измерений.
3. Утвержденная методика поверки.
4. Сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).
5. Выписка из единого реестра российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России на программное обеспечение для дешифрирования, проверки достоверности и целостности данных.

	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

	1. Требования к массе и габаритам изделия
	1. Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы производить без резких толчков и ударов;
2. Исполнение оборудования (габариты и массы) должны обеспечивать его сохранность при траспортировании любым видом транспорта
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	Требования не применимы к данному виду МТР

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Дополнительные требования отсутствуют или определяются проектом
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